附件1

参数及技术要求

设备名称：卡式蒸汽灭菌器

- （一）数量：1台

- （二）技术参数

1、灭菌效果可靠，迅速，非包裹灭菌全过程时间9分钟，适用于多科室器械的连台手术和应急灭菌。

2、设备尺寸：58 CM*46 CM*19 CM

灭菌腔尺寸:38CM*18CM*7.8CM；

灭菌盒尺寸（外）：48 CM *19.6 CM *8 CM

3、操作简便,系统运行情况显示于屏幕;可以随时安全地中断灭菌程序。

4、具备自我检测系统,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并将故 障代码显示于屏幕。

5、适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。

6、主要性能指标：

6.1最高工作压力：242kPa。

6.2工作压力范围：42 kPa～212kPa。

★6.3最高工作温度：138℃。

6.4工作温度范围：115°C～135℃。

★6.5灭菌容积：约5.2升。

6.6水箱容积：3.4升

6.7水源：超纯水、去离子水、实验室用水、蒸馏水、纯净水

6.8电源电压：AC 220V±22V。

6.9电源频率：50Hz±1Hz。

6.10输入功率：≤1.3kVA。

6.11大气压力范围： 70.0kPa～106.0kPa

6.12环境温度范围：+5℃~+40℃。

6.13蒸汽发生器功率：1.2kVA±5%。

6.14熔断器： F8AL250V φ5×20mm

6.15安全阀整定压力：0.25MPa。

6.16设备工作介质：水蒸汽。

6.17工作相对湿度：≤85%。

6.18正常使用场所：工作室内

6.19工作方式：间歇运行。（≤6 周期/小时）